## 报价单
2024年德阳市旌阳区中医院（人民医院）卫生应急处置及队伍运维项目报价单
一、单兵处置背囊、检伤处置背囊等7种背囊表面需按甲方要求做到： 1.队旗徽记左上角使用“红十字+四川卫生 SICHUAN HEALTH” 2.队旗正中“德阳市旌阳区医疗应急快速反应小分队 3.队旗右下角“德阳市旌阳区卫生健康局” 4.衣服左胸“红十字+旌阳卫生 JINGYANG HEALTH” 5.衣服背后“红十字+旌阳卫生 JINGYANG HEALTH” 6.所有背囊腰包正面“红十字+旌阳卫生 JINGYANG HEALTH” 二、本项目附件中所列有源设备及“个人装备”中物品，质保期须≥1年，“个人装备”中的物品，凡涉及尺码的，供应方需根据院方要求供货，并可调换货直到院方满意。 三、产品报价，须按本项目附件格式填写各项报价。
公司名称： |  |  | 报价日期： |  |  | 联系人及电话：
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 数量（套） | 单位 | 含税单价（元） | 合计（元） | 总价(元) | 备注
1 | 个人装备 | 详见报价清单 | 1 | 项 |  |  |  | 含21套个人装备衣物等
2 | 单兵处置背囊 | 详见报价清单 | 10 | 套
3 | 检伤处置背囊 | 详见报价清单 | 1 | 套
4 | 生命监护背囊 | 详见报价清单 | 1 | 套
5 | 呼吸支持背囊 | 详见报价清单 | 1 | 套
6 | 循环支持背囊 | 详见报价清单 | 1 | 套
7 | 救援器材背囊 | 详见报价清单 | 1 | 套
8 | 创伤处置背囊 | 详见报价清单 | 2 | 套
总计（元）

## 服装21套
个人装备，最高限价总价29500元
配置产品名称及要求 | 单位 | 需求数量 | 单价（元） | 合计（元） | 参考图片
冲锋衣外皮+ 90%羽绒胆鸭绒100% 锦纶短纤维塔丝隆牛津布哈佛红+墨绿色 | 件 | 21
羽绒冬裤 塔丝隆牛津布+90白鸭绒 | 条 | 21
帽子 | 顶 | 21
中国卫生专用臂章 | 个 | 63
高帮牛皮户外靴 | 双 | 21
应急皮带 | 条 | 21
头盔高强度ABS材料 | 顶 | 21
春秋马甲 100%锦纶短纤维塔丝隆牛津布哈佛红+藏青色 | 件 | 21
中国卫生专用衬衣高织棉 | 件 | 21
白色翻领T恤95%棉5%氨纶 | 件 | 21
夏裤 精梳涤棉 | 条 | 21
低帮作训鞋 | 双 | 21
雨衣 | 套 | 21
队旗+三米可伸缩旗杆 | 套 | 2
0

## 卫星电话1台
通讯装备，最高限价7800元
项目 | 单位 | 需求数量 | 单价（元） | 合计（元） | 参考图片
卫星电话 | 套 | 1

## 单兵处置背囊
单兵处置背囊，需求数量10套，最高限价：1360元/套
背囊名称 | 装备模块 | 配置产品名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 功能要求 | 备注
单兵处置包 |  | 携挎包/腰包 | 个 | 1 |  |  | 分隔系统, 色标；物品卡、收纳袋（具备背负带、承重 4kg） | 便于第一时间防护、诊查、紧急处置
| 通讯器材 | 对讲机 | 个 | 1
| 防护器材 | 医用外科口罩 | 副 | 2
|  | 医用乳胶手套 | 副 | 2 |  |  | 规格 6. 5-7. 5 号
| 诊查器材 | 听诊器 | 个 | 1 |  |  | 单听
|  | 笔形电筒 | 个 | 1 |  |  | 含电池
|  | 头灯 | 个 | 1
|  | 笔/记录本 | 套 | 1 |  |  | 带卡板
| 紧急处置 | 安全剪刀 | 把 | 1 |  |  | 金属手柄
|  | 碘伏消毒液 | 瓶 | 1 |  |  | 喷雾型，100ml
|  | 医用胶带 | 卷 | 2 |  |  | 规格宽 1.25cm
|  | 医用纱布 | 张 | 6 |  |  | 7.5*7.5cm
|  | CAT旋压式止血带 | 个 | 1 |  |  | 塑胶棒
|  | 胸腔密封贴 | 张 | 1 |  |  | 15*15cm
|  | 胸腔减压针 | 根 | 1 |  |  | 18G
|  | 环甲膜穿刺针 | 根 | 1 |  |  | 3.0*41（A式）
|  | 三角巾 | 个 | 1 |  |  | 82型
|  | 保温毯 | 张 | 1 |  |  | 一次性
报价价格： 元/套
1 | 背囊表面需根据甲方要求绣刻标识

## 检伤处置背囊
检伤处置背囊，需求数量1套，最高限价：2930元/套
背囊名称 | 装备模块 | 配置产品名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 功能要求 | 备注
检伤分类包 |  | 分类背囊 | 个 | 1 |  |  | 背负系统，分隔系统，载具系统，色标，物品卡 | 伤员现场检伤工作使 用
| 呼叫工具 | 报警口哨 | 个 | 2
|  | 手持扩音喇叭 | 个 | 1 |  |  | 手柄可折叠
| 标识器材 | 警戒带 | 卷 | 1 |  |  | 50 米
|  | 标识旗（垫）和荧光棒 | 套 | 1 |  |  | 分区标识旗（垫）为红黄绿黑四色，荧光棒为红黄绿白四色
| 检伤工具 | 检伤腕带（普通） | 套 | 1 |  |  | 100 张
|  | 纸质检伤伤情卡（伤情识别卡） | 套 | 1 |  |  | 100 张
| 急救器材 | 棉垫 | 张 | 10 |  |  | 规格 20*30cm
|  | 医用无菌纱布 | 张 | 40 |  |  | 7.5*7.5cm
|  | CAT 旋压式止血带 | 根 | 5 |  |  | 塑胶棒
|  | 四合一颈托 | 副 | 2
|  | 胸腔封闭帖 | 张 | 5 |  |  | 15*15cm
|  | 胸腔减压针 | 根 | 2 |  |  | 18G
报价： 元/套
1 | 背囊表面需根据甲方要求绣刻标识

## 生命监护背囊
生命监护背囊，需求数量1套，最高限价：14600元/套
背囊名称 | 装备模块 | 配置产品名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 功能要求 | 备注
生命监护包 |  | 斜挎背囊 | 个 | 1 |  |  | 分隔系统，色标，物品卡 | 满足批 量和个体重症伤员连续监测
| 集成监测 | 多参数监护仪 | 台 | 2 |  |  | 具备 TPRBP 血氧 心电（7 导）6 项参数采集，、 危机值报警、伤情评估（ABCD\PHI\MEWS）自动评估 1.7英寸高亮度彩色液品显示屏、电容触摸屏 2.支持多导联同屏显示;具备心律失常分析，支持诊断、监护、手术三种监测模式;支持弱脉检测功能; 3.无创血压测量支持手动、自动、连续模式 4.具备 400 组血压列表，6000 秒心电波形回顾，60个报警事件记录回顾，7 天趋势图储存功能; 5.具有声音、文字和视觉报警功能，三级报警，提供生理报警和技术报警，生理报警上下限可根据需要自行设定; 6.内置高容量电池，续航≥8h;抗除颤,抗高频电刀干扰; 7.支持有线或无线中央监护系统; 8.尺寸≤246.5mm*146.4mm*50.7mm 9.三导联:RA、LA、LL，导联方式:I,II,III 10.五导联:RA、LA、LL、RL、V，导联方式:I，II，III，aVR，aVL，aVF，V
| 基础监测 | 表式血压计 | 个 | 1 |  |  | 臂式 1.显示方式：LCD数字显示 2.测量方法：示波测定法和柯氏音法 3.测量范围：压力：0mmHg~300mmHg(0. 0kPa~40. 0kPa) 脉率：40~200次／分钟（当屏幕脉搏处显示00时，表示脉率为200次／分钟） 精度：压力：±3mmHg(±0. 4kPa)以内 脉率：读数的±5%以内 4.运行模式分类：连续运行电气安全分类：II类设备，BF型应用部分设备类型：内部电源供电设备、非AP/APG设备（不能在有与空气混合的易燃麻醉气或与氧或氧化亚氮混合的易燃麻醉气情况下使用的设备） 5.进液防护程度：IP22 防止直径≥12. 5mm的固体异物进入，防止15°滴水造成有害影响
|  | 电子额温枪 | 把 | 1 |  |  | 1.测量范围：32. 0℃~43. 0℃ 2.显示分辨力：0. 1℃ 测量准确度：35. 0℃~42. 0℃以内±0. 2℃、32. 0℃~34. 9℃和42. 1℃~43. 0℃范围内为±0. 3℃ 3.产品记忆组数：10组
报价： 元/个
1 | 背囊表面需根据甲方要求绣刻标识

## 呼吸支持背囊
呼吸支持背囊 需求数量1套，最高限价：8860元/套
背囊名称 | 装备模块 | 配置产品名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 功能要求 | 备注
呼吸支持背囊 |  | 分类背囊/背架 | 个 | 1 |  |  | 背负系统，分隔系统，载具系统，色标，物品卡
| 防护器材 | 医用外科口罩 | 副 | 10
|  | 医用乳胶手套 | 副 | 10 |  |  | 规格 6. 5-7. 5 号
| 氧源 | 炭纤维氧气瓶 | 套 | 2 |  |  | 1.6升
| 气道监护 | 呼吸末二氧化碳检测仪 | 套 | 1
| 给氧器材 | 鼻吸氧导管 | 副 | 4
|  | 吸氧面罩 | 个 | 2 |  |  | 带导管
|  | 球囊面罩（简易呼吸器） | 个 | 1 |  |  | 带导管
| 吸痰器材 | 手动吸痰器 | 台 | 1 |  |  | 手动R型
|  | 吸痰管 | 根 | 6
| 气道开放 辅助器材 | 开口器 | 个 | 1 |  |  | T型
|  | 医用无菌纱布 | 张 | 10 |  |  | 7.5*7.5cm
|  | 麻醉喉镜（普通） | 副 | 1 |  |  | 喉镜一套，含婴儿、儿童、成人喉镜片
|  | 液体石蜡 | 瓶 | 1
|  | 注射器 | 付 | 4 |  |  | 规格 5ml
|  | 医用牙垫 | 个 | 2
|  | 插管固定器 | 个 | 2
|  | 插管固定带 | 卷 | 1
| 气道插管 | 喉罩 | 个 | 2 |  |  | 一次性
|  | 口咽通气管 | 支 | 3 |  |  | 7# 8# 9#
|  | 气管插管 | 支 | 2 |  |  | 8#
|  | 气管插管导丝 | 根 | 3
|  | 医用石蜡油 | 瓶 | 1 |  |  | 30ml
报价 ： 元/套 | [8 empty] | 1.7
1 | 背囊表面需根据甲方要求绣刻标识

## 循环支持背囊
循环支持背囊，需求数量1套，最高限价：11320元/套
背囊名称 | 装备模块 | 配置产品名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 功能要求 | 备注
循环支持背囊 |  | 分类背囊 | 个 | 1 |  |  | 背负系统，分隔系统，载具系统，色标，物品卡 | 满足中度和危重伤员处置
| 防护器材 | 医用外科口罩 | 副 | 10
|  | 医用乳胶手套 | 副 | 10 |  |  | 规格 6. 5-7. 5 号
| 防污器材 | 医用垃圾袋 | 个 | 10 |  |  | 含塑料尼龙封口扎带
|  | 医用锐器盒 | 个 | 1
| 监测抢救 | 血糖仪 | 台 | 1 |  |  | 含试纸
|  | 除颤仪 | 台 | 1 |  |  | 整机使用重量≤1kg；体积≤1000CM3 ；防水防尘≥ IP65； 1、质量认证：通过ISO9001、ISO13485、ISO14001、ISO45001、CE认证等。 2、跌落要求：设备从1.22m及以下高度跌落，功能完好，可正常使用。 3、密封性：主机无USB等外插入式数据接口，确保高密封性；防尘防水等级IP55。 4、技术原理：设备采用低能量双相波除颤技术，波形参数可根据病人的阻抗进行自动补偿。 5、输出能量：设备采用低能量高电流技术设计，可选择输出的最大除颤能量不超过200J，首次除颤成功率高，对心肌细胞损伤小。 6、除颤模式：具有成人模式（8岁以上）和儿童模式（0-7岁）。 7、充电时间：从零开始充电至准备好设备可选择输出的最大除颤能量时间≤7s。 8、除颤能量保持时间：30s。 9、设备具有内部自动放电功能，且有语音提示，保证患者及操作者的安全。 10、急救全程具有中文语音提示操作（其它多种语音可选）。 11、设备具有符合最新急救指南要求的心肺复苏胸外按压节拍引导及人工呼吸语音提示功能。 12、电极片粘贴位置提示：主机具有电极片人形粘贴位置提示及粘贴位置的LED显示。 13、除颤电极片有左右及两种颜色区分，且有人形粘贴位置提示，帮助操作者快速粘贴在正确位置。 14、设备可支持的所有功能（以说明书为准）全部开启，支持对非可电击心律进行监护分析或心肺复苏指导连续工作时间≥16h。 15、锂电池首次低电量预警后，支持设备可选择输出的最大除颤能量放电次数至少10次。 16、可升级通讯模块：采用独立锂电池供电，不消耗设备锂电池电量；将设备状态实时反馈至管理平台，管理员可随时通过手机小程序端、电脑端查看设备实时状态（包括设备ID、自检结果、自检数据、布防位置、电极片有效期、电池剩余电量百分比等），对于异常情况（包括自检结果异常、电极片即将到期、电极片过期、电池低电量等）可自动发送短信至管理员手机端。 17、可支持功能拓展：可根据采购方需求进行功能升级，预留接入政府网络和联动120急救等接口。 18、产品具有责任险保单（承保被保险人生产的产品因存在缺陷，造成使用、消费该产品的人或第三者的人身伤害、疾病、死亡或财产损失，依法应由被保险人承担的经济赔偿责任）。（提供保单复印件）
| 辅助器材 | 保温毯 | 张 | 10 |  |  | 一次性
|  | 安全剪刀 | 把 | 1
|  | 无菌敷贴 | 张 | 30 |  |  | 规格：6*7cm 20 张、10*10cm 10 张
|  | 医用胶带 | 卷 | 5 |  |  | 1.25*450cm
|  | 碘伏消毒液 | 瓶 | 2 |  |  | 喷雾型 100ml
|  | 医用棉签 | 包 | 50 |  |  | 50支/包
|  | 乳胶止血带 | 根 | 4 |  |  | 6*9
| 输液针管 | 留置针 | 支 | 10 |  |  | 型号 24G
|  | 注射器 | 套 | 25 |  |  | 规格：5ml 20 支 10ml 10 支 20ml 5 支
|  | 一次性袋式输液器 | 个 | 20
| 快速补液 | 一次性胸腔穿刺包 | 个 | 1 |  |  | 一次性
|  | 一次性使用骨穿刺包 | 套 | 1 |  |  | 一次性
|  | 加压输液器 | 台 | 1
报价： 元/套
1 | 背囊表面需根据甲方要求绣刻标识

## 搬运器材背囊
搬运器材背囊，需求数量1套，最高限价：6500元/套
背囊名称 | 装备模块 | 配置产品名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 功能要求 | 备注
搬运器材背囊 |  | 分格背架 | 组 | 1 |  |  | 背负系统、载具系统，色标，物品卡，分类分色软包 | 满足14名伤员搬运
| 搬运器材 | 折叠铲式担架 | 个 | 1 |  |  | 双折，可拆组合；承重≥159kg
|  | 背包式拖拽担架 | 个 | 2 |  |  | 单人背负拖拽系统；材料含TPU、粗苯耐磨防撕裂防水面料；承重≥159kg，展开尺寸≥215cmx61cm
|  | 折叠式软担架 | 个 | 2 |  |  | 材料含 TPU 、粗苯的防火耐磨防撕裂防水面料；展开尺寸≥ 215cm x 61cm；承重≥159kg
|  | 真空负压夹板担架 | 个 | 1 |  |  | 材料含 TPU、粗苯耐磨防撕裂防水面料面料；CT、X 光及核磁共振检查不卸载；真空阀抽气停止后自动关闭，真空度 -0. 1Mpa～-0. 05Mpa 持续 72h 以上。
|  | 解救套（胸背夹板） | 个 | 2 |  |  | 头胸背躯干固定夹板
报价： 元/套
1 | 背囊表面需根据甲方要求绣刻标识

## 创伤急救 背囊
创伤急救背囊，数量2套，最高限价：2930元/套
背包名称 | 装备模块 | 配置产品名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） | 功能要求 | 备注 | 单价
创伤急救 背囊 |  | 分类背囊 | 个 | 1 |  |  | 背负系统，分隔系统，载具系统，色标，物品卡
| 辅助器材 | 医用胶带 | 卷 | 5 |  |  | 1.25*450cm
|  | 安全剪刀 | 把 | 1 |  |  | 15cm
|  | 保温毯 | 个 | 10 |  |  | 一次性
| 创面敷料 | 无菌敷贴 | 张 | 150 |  |  | 规格 6*7cm/8p 、10*10cm/8p 、10*25cm/8p 各 50 张
|  | 医用棉垫 | 张 | 10 |  |  | 规格 20×30cm
|  | 压缩曲线纱布 | 张 | 10 |  |  | 规格 11cmx350cm
|  | 凡士林纱布敷料 | 张 | 10 |  |  | 规格 15×20cm
| 包扎带 | 纱布绷带 | 卷 | 10 |  |  | 8*600cm
|  | 弹性绷带 | 卷 | 5 |  |  | 8*400cm
|  | 网状弹力带 | 个 | 10
| 胸部器材 | 胸腔减压针 | 根 | 2 |  |  | 胸腔减压针固定器 2 副
|  | 胸腔密封贴 | 张 | 5 |  |  | 规格≥15*15cm
| 加压止血 | 卡扣式止血带 | 个 | 2 |  |  | 卡式
|  | CAT旋压式止血带 | 个 | 4 |  |  | 塑胶旋转棒
|  | 以色列绷带 | 根 | 4 |  |  | 10*450cm
|  | 交界处止血带（乳胶止血带） | 个 | 2 |  |  | 6*9
| 固定器材 | 可塑卷式夹板 | 个 | 3 |  |  | 规格11*46cm，11*92cm，15*92cm各1个
|  | 胸腹固定带 | 个 | 2
|  | 四合一颈托 | 个 | 4
|  | 骨盆固定器（带） | 个 | 2
|  | 三角巾 | 个 | 5 |  |  | 压缩包装
报价： 元/套
1 | 背囊表面需根据甲方要求绣刻标识